
电接点压力表说明书
电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的液体、气体的压力，并能在压力达到预先给定的最大或最小压力时发出接触信号，作为双位置自动调节及报警之用。
结构特点与工作原理

仪表由弹簧管压力表和一个电接点接触装置组成。

仪表的工作原理是基于被测介质的压力进入弹簧管时所产生的位移经传动机构放大后，使指针在刻度盘上指出来，同时指针带动电接点接触装置的活动触点在压力达到给定值时接通或切断电路。

[image: image1.jpg]



1.保护套 2.弹簧管组件 3.指针组件 4.下限指针 5.接线盒 6.上限指针 7.调节针 8.调节钥匙
磁助电接点压力表电接触装置的电接触信号针上，安装有可调节的永磁体，此磁体可以增加接点压力及加快接触动作，从而可以使触点接触可靠，减少电弧，在一定程度上避免仪表由于工作环境的振动或介质压力不稳定造成触点的频繁关断，所以该结构具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大的优点。

主要技术参数

1. 精确度等级

	外壳公称直径mm
	精确度等级

	150
	1.6


2. 电气参数

	接点形式
	额定功率VA
	最高工作电压V
	最大允许电流A

	直接作用式
	10
	380
	0.7

	磁助直接作用式
	30
	380
	1.0


3. 测量范围（MPa）

	[image: image2.jpg]Gy

2009F487-33




	测量范围：（MPa）

	
	0~0.1；0~0.16；0~0.25；-0.1~0； -0.1~0.15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9；0~10；0~16；

0~25；0~40；0~60；



	[image: image3.jpg]EA

2011F459-33




	测量范围：（MPa）

	
	0~0.4；0~0.6；0~1；0~1.6；0~2.5；0~4；0~6；




4. 仪表能在环境温度（-40~+70）℃，相对湿度不大于85%条件下连续工作。

安装与使用

1.仪表应在室内垂直安装，周围空气中不应含有腐蚀仪表的有害杂质。当仪表安装于室外时，应加防护罩。

2.仪表的允许使用范围不应超过测量上限的3/4。

3.仪表安装接线参考电气接线图，注意接入回路的功率及电压、电流均不能超过额定值。

1.公共导线（黄）    2—下限导线（蓝）    3—上限导线（红）
[image: image4.jpg]



仪表安装接线图
4.电接触装置信号针的调整：

用本表的附件调节钥匙插入插口，稍加力并使其转动。使调节针拨动上、下信号针上的限止钉，直至上、下限指针达到给定值。

5. 磁助电接点压力表由于电接触装置的信号针上装有磁体，所以使用信号切换超前或滞后，但均在信号基本误差内，使用者可视实际情况将给定指针调到高于或低于所需要的切换点，以保证信号开关达到要求。

维护与修理

1.仪表在使用以前与使用以后三个月应进行一次示值检验。

2.仪表在使用过程中应经常保持其干燥和整洁，不用时应卸下，并妥善保管。

3.仪表长期使用后，如达不到精度要求或发生其它故障，应立即检修或更换，检修后的仪表经检验合格后方能继续使用。

4.磁助电接点压力表长期使用后，如发生磁体吸力减弱，应及时充磁。

订货时须注明：型号、名称、测量范围、精确度等级。

执行标准：JB/T9273-1999《电接点压力表》
厂址：杭州天目山路黄姑山路23号

电话：0571-88087640

传真：0571-88082128

邮政编码：310012

网址：htttp://www.hz-ai.com
电子邮箱：webmaster@hz-ai.com
制造地地址：杭州留下镇五常荆长路29号

2012年2月印刷
